## Sheet1
临床医学工程科零采维修类清单及技术要求
序号 | 物品名称 | 最小单位 | 数量 | 技术要求
1 | 日本光电 BSM3562系列血氧延长线 | 根 | 1 | 导通性能：产品应无短路、断路和接触不良现象，导通电阻≤2Ω。 绝缘性能：产品的芯与芯、芯与屏蔽及护套之间绝缘电阻应＞100MΩ，测试电压为 100V DC。 抗电强度：产品芯与芯、芯与屏蔽之间，施加 AC 1500V±20%，50Hz 电压，1 min，漏电流应＜0.25mA，应无击穿；所有导体与外皮外壳之间，施加 AC 4000V±20%，50Hz 电压，1 s，漏电流应＜0.25mA，应无击穿。
2 | 日本光电 BSM3562系列血氧分体探头 | 根 | 4 | 发光管波长约 660nm/905nm/940nm，总光学输出功率低于 15mW； 适宜测体重＞40kg 的成人，夹在食指或任何一个手指上。 产品性能： SpO2 测试范围：70%～100%；SpO2测试精度：90%～100%时±2%，70%～89%时±3%； 脉搏速率测试范围：30～245bpm；脉搏速率测试精度：±3bpm。
3 | 日本光电 BSM3562系列心电电缆 | 根 | 1 | A) 导通电阻：≤1Ω。 B) 绝缘性能：产品的芯与芯、芯与屏蔽及护套之间绝缘电阻应＞100 MΩ，测试电压为 100V DC。 C) 抗电强度：产品芯与芯、芯与屏蔽之间，施加 AC 1500V±20%，50 Hz 电压，1 min，漏电流应＜0.25 mA，应无击穿；所有导体与外皮外壳之间， 施加 AC 4000V±20%，1 min，漏电流应≤0.25 mA，应无击穿。 D) 电缆或导联线装置需符合 YY 0828-2011《心电监护仪电缆和导联线》、ANSI/AAMI 标准《心电电缆和导联线》（ANSI/AAM IEC 53-1995）的要求。电缆或导联线装置可重复使用。
4 | 日本光电 BSM3562系列心电导线 | 根 | 8 | A) 导通电阻：≤1Ω。 B) 绝缘性能：产品的芯与芯、芯与屏蔽及护套之间绝缘电阻应＞100 MΩ，测试电压为 100V DC。 C) 抗电强度：产品芯与芯、芯与屏蔽之间，施加 AC 1500V±20%，50 Hz 电压，1 min，漏电流应＜0.25 mA，应无击穿；所有导体与外皮外壳之间， 施加 AC 4000V±20%，1 min，漏电流应≤0.25 mA，应无击穿。 D) 电缆或导联线装置需符合 YY 0828-2011《心电监护仪电缆和导联线》、ANSI/AAMI 标准《心电电缆和导联线》（ANSI/AAM IEC 53-1995）的要求。电缆或导联线装置可重复使用。
5 | ▲日本光电 BSM3562系列血压管 | 根 | 3 | 血压延长管与成人和儿童袖带连接后,袖带充气至300mmHg，稳压2min，从第3min开始观察，泄漏气压: 一分钟内不超过3mmHg； 血压延长管与婴儿和新生儿袖带连接后，充气至150mmHg，稳压2min，从第3min 开始观察，泄漏气压: 一分钟内不超过 2.5mmHg； 血压延长管承受至少 320mmHg的气压，不会爆裂或漏气。
6 | 日本光电 BSM3562系列有创压电缆 | 根 | 1 | 导通电阻：≤1Ω； 绝缘电阻：导联与导联之间，导联与屏蔽之间，测试电阻 100V DC 时，＞100 MΩ； 抗电强度：导联与导联之间，AC 1000V，漏电流小于 0.25 mA，无击穿和闪络； 所有导体与外壳之间，AC 5000V，漏电流小于 0.25 mA，无击穿和闪络。
7 | 飞利浦 MX系列血氧一体探头 | 根 | 3 | 发光管波长约 660nm/940nm，总光学输出功率低于 15mW； 适宜测体重＞40kg 的成人，夹在食指或任何一个手指上。 产品性能： SpO2测试范围：70%～100%；SpO2测试精度：90%～100%时±2%，70%～89%时±3%； 脉搏速率测试范围：30～245bpm；脉搏速率测试精度：±3bpm。
8 | 飞利浦 MX系列血氧延长线 | 根 | 1 | 导通性能：产品应无短路、断路和接触不良现象，导通电阻≤2Ω。 绝缘性能：产品的芯与芯、芯与屏蔽及护套之间绝缘电阻应＞100MΩ，测试电压为 100V DC。 抗电强度：产品芯与芯、芯与屏蔽之间，施加 AC 1500V±20%，50Hz 电压，1 min，漏电流应＜0.25mA，应无击穿；所有导体与外皮外壳之间，施加 AC 4000V±20%，50Hz 电压，1 s，漏电流应＜0.25mA，应无击穿。
9 | ▲飞利浦 MX系列血氧分体探头 | 根 | 1 | 规格：发光管波长约 660nm/905nm/940nm，总光学输出功率低于 15mW； 适宜测体重＞40kg 的成人，夹在食指或任何一个手指上。 产品性能： SpO2 测试范围：70%～100%；SpO2测试精度：90%～100%时±2%，70%～89%时±3%； 脉搏速率测试范围：30～245bpm；脉搏速率测试精度：±3bpm。
10 | 飞利浦 MX系列心电一体导联线 | 根 | 3 | A) 导通电阻：≤1Ω。 B) 绝缘性能：产品的芯与芯、芯与屏蔽及护套之间绝缘电阻应＞100MΩ，测试电压为100VDC。 C) 抗电强度：产品芯与芯、芯与屏蔽之间，施加AC1500V±20%，50Hz电压，1min，漏电流应＜0.25mA，应无击穿；所有导体与外皮外壳之间， 施加 AC 4000V±20%，1min，漏电流应≤0.25mA，应无击穿。 D) 电缆或导联线装置需符合YY0828-2011《心电监护仪电缆和导联线》、ANSI/AAMI 标准《心电电缆和导联线》（ANSI/AAM IEC 53-1995）的要求。电缆或导联线装置可重复使用。
11 | 飞利浦 MX系列心电电缆 | 根 | 1 | A) 导通电阻：≤1Ω。 B) 绝缘性能：产品的芯与芯、芯与屏蔽及护套之间绝缘电阻应＞100MΩ，测试电压为100VDC。 C) 抗电强度：产品芯与芯、芯与屏蔽之间，施加AC1500V±20%，50Hz电压，1min，漏电流应＜0.25mA，应无击穿；所有导体与外皮外壳之间， 施加 AC 4000V±20%，1min，漏电流应≤0.25mA，应无击穿。 D) 电缆或导联线装置需符合YY0828-2011《心电监护仪电缆和导联线》、ANSI/AAMI 标准《心电电缆和导联线》（ANSI/AAM IEC 53-1995）的要求。电缆或导联线装置可重复使用。
12 | 飞利浦 MX系列心电导线 | 根 | 1 | A) 导通电阻：≤1Ω。 B) 绝缘性能：产品的芯与芯、芯与屏蔽及护套之间绝缘电阻应＞100 MΩ，测试电压为 100V DC。 C) 抗电强度：产品芯与芯、芯与屏蔽之间，施加 AC 1500V±20%，50 Hz 电压，1 min，漏电流应＜0.25 mA，应无击穿；所有导体与外皮外壳之间， 施加 AC 4000V±20%，1 min，漏电流应≤0.25 mA，应无击穿。 D) 电缆或导联线装置需符合 YY 0828-2011《心电监护仪电缆和导联线》、ANSI/AAMI 标准《心电电缆和导联线》（ANSI/AAM IEC 53-1995）的要求。电缆或导联线装置可重复使用。
13 | 飞利浦 MX系列血压管 | 根 | 1 | 血压延长管与成人和儿童袖带连接后,袖带充气至300mmHg，稳压2min，从第3min开始观察，泄漏气压: 一分钟内不超过3mmHg； 血压延长管与婴儿和新生儿袖带连接后，充气至150mmHg，稳压2min，从第3min 开始观察，泄漏气压: 一分钟内不超过 2.5mmHg； 血压延长管承受至少 320mmHg的气压，不会爆裂或漏气。
14 | GE B系列血氧一体探头 | 根 | 1 | 发光管波长约 660nm/940nm，总光学输出功率低于 15mW； 适宜测体重＞40kg 的成人，夹在食指或任何一个手指上。 产品性能： SpO2测试范围：70%～100%；SpO2测试精度：90%～100%时±2%，70%～89%时±3%； 脉搏速率测试范围：30～245bpm；脉搏速率测试精度：±3bpm。
15 | GE B系列血氧延长线 | 根 | 1 | 导通性能：产品应无短路、断路和接触不良现象，导通电阻≤2Ω。 绝缘性能：产品的芯与芯、芯与屏蔽及护套之间绝缘电阻应＞100MΩ，测试电压为 100V DC。 抗电强度：产品芯与芯、芯与屏蔽之间，施加 AC 1500V±20%，50Hz 电压，1 min，漏电流应＜0.25mA，应无击穿；所有导体与外皮外壳之间，施加 AC 4000V±20%，50Hz 电压，1 s，漏电流应＜0.25mA，应无击穿。
16 | GE B系列血氧分体探头 | 根 | 1 | 规格：发光管波长约 660nm/905nm/940nm，总光学输出功率低于 15mW； 适宜测体重＞40kg 的成人，夹在食指或任何一个手指上。 产品性能： SpO2 测试范围：70%～100%；SpO2测试精度：90%～100%时±2%，70%～89%时±3%； 脉搏速率测试范围：30～245bpm；脉搏速率测试精度：±3bpm。
17 | GE B系列心电一体导联线 | 根 | 1 | A) 导通电阻：≤1Ω。 B) 绝缘性能：产品的芯与芯、芯与屏蔽及护套之间绝缘电阻应＞100 MΩ，测试电压为 100V DC。 C) 抗电强度：产品芯与芯、芯与屏蔽之间，施加 AC 1500V±20%，50 Hz 电压，1 min，漏电流应＜0.25 mA，应无击穿；所有导体与外皮外壳之间， 施加 AC 4000V±20%，1 min，漏电流应≤0.25 mA，应无击穿。 D) 电缆或导联线装置需符合 YY 0828-2011《心电监护仪电缆和导联线》、ANSI/AAMI 标准《心电电缆和导联线》（ANSI/AAM IEC 53-1995）的要求。电缆或导联线装置可重复使用。
18 | GE B系列心电电缆 | 根 | 1 | A) 导通电阻：≤1Ω。 B) 绝缘性能：产品的芯与芯、芯与屏蔽及护套之间绝缘电阻应＞100 MΩ，测试电压为 100V DC。 C) 抗电强度：产品芯与芯、芯与屏蔽之间，施加 AC 1500V±20%，50 Hz 电压，1 min，漏电流应＜0.25 mA，应无击穿；所有导体与外皮外壳之间， 施加 AC 4000V±20%，1 min，漏电流应≤0.25 mA，应无击穿。 D) 电缆或导联线装置需符合 YY 0828-2011《心电监护仪电缆和导联线》、ANSI/AAMI 标准《心电电缆和导联线》（ANSI/AAM IEC 53-1995）的要求。电缆或导联线装置可重复使用。
19 | GE B系列心电导线 | 根 | 1 | A) 导通电阻：≤1Ω。 B) 绝缘性能：产品的芯与芯、芯与屏蔽及护套之间绝缘电阻应＞100 MΩ，测试电压为 100V DC。 C) 抗电强度：产品芯与芯、芯与屏蔽之间，施加 AC 1500V±20%，50 Hz 电压，1 min，漏电流应＜0.25 mA，应无击穿；所有导体与外皮外壳之间， 施加 AC 4000V±20%，1 min，漏电流应≤0.25 mA，应无击穿。 D) 电缆或导联线装置需符合 YY 0828-2011《心电监护仪电缆和导联线》、ANSI/AAMI 标准《心电电缆和导联线》（ANSI/AAM IEC 53-1995）的要求。电缆或导联线装置可重复使用。
20 | GE B系列血压管 | 根 | 1 | 血压延长管与成人和儿童袖带连接后,袖带充气至300mmHg，稳压2min，从第3min开始观察，泄漏气压: 一分钟内不超过3mmHg； 血压延长管与婴儿和新生儿袖带连接后，充气至150mmHg，稳压2min，从第3min 开始观察，泄漏气压: 一分钟内不超过 2.5mmHg； 血压延长管承受至少 320mmHg的气压，不会爆裂或漏气。
21 | 迈瑞 IPM,EPM,N系列血氧一体探头 | 根 | 1 | 发光管波长约 660nm/905nm，总光学输出功率低于 15mW； 适宜测体重＞40kg的成人，夹在食指或任何一个手指上。 产品性能： SpO2 测试范围：70%～100%；SpO2 测试精度：90%～100%时±2%，70%～89%时±3%； 脉搏速率测试范围：30～245bpm；脉搏速率测试精度：±3bpm。
22 | 迈瑞 IPM,EPM,N系列血氧延长线 | 根 | 1 | 导通性能：产品应无短路、断路和接触不良现象，导通电阻≤2Ω。 绝缘性能：产品的芯与芯、芯与屏蔽及护套之间绝缘电阻应＞100MΩ，测试电压为 100V DC。 抗电强度：产品芯与芯、芯与屏蔽之间，施加 AC 1500V±20%，50Hz 电压，1 min，漏电流应＜0.25mA，应无击穿；所有导体与外皮外壳之间，施加 AC 4000V±20%，50Hz 电压，1 s，漏电流应＜0.25mA，应无击穿。
23 | 迈瑞 IPM,EPM,N系列血氧分体探头 | 根 | 1 | 规格：发光管波长约 660nm/905nm/940nm，总光学输出功率低于 15mW； 适宜测体重＞40kg 的成人，夹在食指或任何一个手指上。 产品性能： SpO2 测试范围：70%～100%；SpO2测试精度：90%～100%时±2%，70%～89%时±3%； 脉搏速率测试范围：30～245bpm；脉搏速率测试精度：±3bpm。
24 | 迈瑞 IPM,EPM,N系列心电一体导联线 | 根 | 1 | A) 导通电阻：≤1Ω。 B) 绝缘性能：产品的芯与芯、芯与屏蔽及护套之间绝缘电阻应＞100 MΩ，测试电压为 100V DC。 C) 抗电强度：产品芯与芯、芯与屏蔽之间，施加 AC 1500V±20%，50 Hz 电压，1 min，漏电流应＜0.25 mA，应无击穿；所有导体与外皮外壳之间， 施加 AC 4000V±20%，1 min，漏电流应≤0.25 mA，应无击穿。 D) 电缆或导联线装置需符合 YY 0828-2011《心电监护仪电缆和导联线》、ANSI/AAMI 标准《心电电缆和导联线》（ANSI/AAM IEC 53-1995）的要求。电缆或导联线装置可重复使用。
25 | 迈瑞 IPM,EPM,N系列心电电缆 | 根 | 1 | A) 导通电阻：≤1Ω。 B) 绝缘性能：产品的芯与芯、芯与屏蔽及护套之间绝缘电阻应＞100 MΩ，测试电压为 100V DC。 C) 抗电强度：产品芯与芯、芯与屏蔽之间，施加 AC 1500V±20%，50 Hz 电压，1 min，漏电流应＜0.25 mA，应无击穿；所有导体与外皮外壳之间， 施加 AC 4000V±20%，1 min，漏电流应≤0.25 mA，应无击穿。 D) 电缆或导联线装置需符合 YY 0828-2011《心电监护仪电缆和导联线》、ANSI/AAMI 标准《心电电缆和导联线》（ANSI/AAM IEC 53-1995）的要求。电缆或导联线装置可重复使用。
26 | 迈瑞 IPM,EPM,N系列心电导线 | 根 | 1 | A) 导通电阻：≤1Ω。 B) 绝缘性能：产品的芯与芯、芯与屏蔽及护套之间绝缘电阻应＞100 MΩ，测试电压为 100V DC。 C) 抗电强度：产品芯与芯、芯与屏蔽之间，施加 AC 1500V±20%，50 Hz 电压，1 min，漏电流应＜0.25 mA，应无击穿；所有导体与外皮外壳之间， 施加 AC 4000V±20%，1 min，漏电流应≤0.25 mA，应无击穿。 D) 电缆或导联线装置需符合 YY 0828-2011《心电监护仪电缆和导联线》、ANSI/AAMI 标准《心电电缆和导联线》（ANSI/AAM IEC 53-1995）的要求。电缆或导联线装置可重复使用。
27 | 迈瑞 IPM,EPM,N系列血压管 | 根 | 1 | 血压延长管与成人和儿童袖带连接后,袖带充气至300mmHg，稳压2min，从第3min开始观察，泄漏气压: 一分钟内不超过3mmHg； 血压延长管与婴儿和新生儿袖带连接后，充气至150mmHg，稳压2min，从第3min 开始观察，泄漏气压: 一分钟内不超过 2.5mmHg； 血压延长管承受至少 320mmHg的气压，不会爆裂或漏气。
28 | 科曼 8000，NC系列血氧一体探头 | 根 | 11 | 发光管波长约 660nm/905nm，总光学输出功率低于 15mW； 适宜测体重＞40kg的成人，夹在食指或任何一个手指上。 产品性能： SpO2 测试范围：70%～100%；SpO2 测试精度：90%～100%时±2%，70%～89%时±3%； 脉搏速率测试范围：30～245bpm；脉搏速率测试精度：±3bpm。
29 | 科曼 8000，NC系列心电一体导联线 | 根 | 8 | A) 导通电阻：≤1Ω。 B) 绝缘性能：产品的芯与芯、芯与屏蔽及护套之间绝缘电阻应＞100 MΩ，测试电压为 100V DC。 C) 抗电强度：产品芯与芯、芯与屏蔽之间，施加 AC 1500V±20%，50 Hz 电压，1 min，漏电流应＜0.25 mA，应无击穿；所有导体与外皮外壳之间， 施加 AC 4000V±20%，1 min，漏电流应≤0.25 mA，应无击穿。 D) 电缆或导联线装置需符合 YY 0828-2011《心电监护仪电缆和导联线》、ANSI/AAMI 标准《心电电缆和导联线》（ANSI/AAM IEC 53-1995）的要求。电缆或导联线装置可重复使用。
30 | 科曼 8000，NC系列血压管 | 根 | 1 | 血压延长管与成人和儿童袖带连接后,袖带充气至300mmHg，稳压2min，从第3min开始观察，泄漏气压: 一分钟内不超过3mmHg； 血压延长管与婴儿和新生儿袖带连接后，充气至150mmHg，稳压2min，从第3min 开始观察，泄漏气压: 一分钟内不超过 2.5mmHg； 血压延长管承受至少 320mmHg的气压，不会爆裂或漏气。
31 | 宝莱特 Q系列血氧一体探头 | 根 | 7 | 发光管波长约 660nm/905nm，总光学输出功率低于 15mW； 适宜测体重＞40kg的成人，夹在食指或任何一个手指上。 产品性能： SpO2 测试范围：70%～100%；SpO2 测试精度：90%～100%时±2%，70%～89%时±3%； 脉搏速率测试范围：30～245bpm；脉搏速率测试精度：±3bpm。
32 | 宝莱特 Q系列心电一体导联线 | 根 | 8 | A) 导通电阻：≤1Ω。 B) 绝缘性能：产品的芯与芯、芯与屏蔽及护套之间绝缘电阻应＞100 MΩ，测试电压为 100V DC。 C) 抗电强度：产品芯与芯、芯与屏蔽之间，施加 AC 1500V±20%，50 Hz 电压，1 min，漏电流应＜0.25 mA，应无击穿；所有导体与外皮外壳之间， 施加 AC 4000V±20%，1 min，漏电流应≤0.25 mA，应无击穿。 D) 电缆或导联线装置需符合 YY 0828-2011《心电监护仪电缆和导联线》、ANSI/AAMI 标准《心电电缆和导联线》（ANSI/AAM IEC 53-1995）的要求。电缆或导联线装置可重复使用。
33 | 宝莱特 Q系列血压管 | 根 | 1 | 血压延长管与成人和儿童袖带连接后,袖带充气至300mmHg，稳压2min，从第3min开始观察，泄漏气压: 一分钟内不超过3mmHg； 血压延长管与婴儿和新生儿袖带连接后，充气至150mmHg，稳压2min，从第3min 开始观察，泄漏气压: 一分钟内不超过 2.5mmHg； 血压延长管承受至少 320mmHg的气压，不会爆裂或漏气。
34 | 日本光电除颤仪心电导联线 | 根 | 1 | A) 导通电阻：≤1Ω。 B) 绝缘性能：产品的芯与芯、芯与屏蔽及护套之间绝缘电阻应＞100 MΩ，测试电压为 100V DC。 C) 抗电强度：产品芯与芯、芯与屏蔽之间，施加 AC 1500V±20%，50 Hz 电压，1 min，漏电流应＜0.25 mA，应无击穿；所有导体与外皮外壳之间， 施加 AC 4000V±20%，1 min，漏电流应≤0.25 mA，应无击穿。 D) 电缆或导联线装置需符合 YY 0828-2011《心电监护仪电缆和导联线》、ANSI/AAMI 标准《心电电缆和导联线》（ANSI/AAM IEC 53-1995）的要求。电缆或导联线装置可重复使用。
35 | ▲通用电子血压计袖带 | 个 | 10 | 在放气系统阀门全开快速放气的情况下，压力从260mmHg(34.67kPa)降到15mmHg(2kPa)的时间不应超过10s。 对于用于新生儿及婴儿模式的袖带，在放气系统阀门全开快速放气的情况下，压力从150mmHg(20kPa)降到5mmHg(0.67kPa)的时间不应超过5s。 气密性：血压袖带漏气≤4mmHg/min。 耐用性： 袖带魔术贴开合循环至少1000次。 袖带10000次充放气。
36 | 通用单/双管袖带（成人及以下） | 个 | 51 | 在放气系统阀门全开快速放气的情况下，压力从260mmHg(34.67kPa)降到15mmHg(2kPa)的时间不应超过10s。 对于用于新生儿及婴儿模式的袖带，在放气系统阀门全开快速放气的情况下，压力从150mmHg(20kPa)降到5mmHg(0.67kPa)的时间不应超过5s。 气密性：血压袖带漏气≤4mmHg/min。 耐用性： 袖带魔术贴开合循环至少1000次。 袖带10000次充放气。
37 | 通用单/双管袖带（加大） | 个 | 1 | 在放气系统阀门全开快速放气的情况下，压力从260mmHg(34.67kPa)降到15mmHg(2kPa)的时间不应超过10s。 对于用于新生儿及婴儿模式的袖带，在放气系统阀门全开快速放气的情况下，压力从150mmHg(20kPa)降到5mmHg(0.67kPa)的时间不应超过5s。 气密性：血压袖带漏气≤4mmHg/min。 耐用性： 袖带魔术贴开合循环至少1000次。 袖带10000次充放气。
38 | 通用单/双管袖带（大腿） | 个 | 1 | 在放气系统阀门全开快速放气的情况下，压力从260mmHg(34.67kPa)降到15mmHg(2kPa)的时间不应超过10s。 对于用于新生儿及婴儿模式的袖带，在放气系统阀门全开快速放气的情况下，压力从150mmHg(20kPa)降到5mmHg(0.67kPa)的时间不应超过5s。 气密性：血压袖带漏气≤4mmHg/min。 耐用性： 袖带魔术贴开合循环至少1000次。 袖带10000次充放气。
39 | 通用心电图机十二导线 | 根 | 1 | A) 导通电阻：≤1Ω。 B) 绝缘性能：产品的芯与芯、芯与屏蔽及护套之间绝缘电阻应＞100 MΩ，测试电压为 100V DC。 C) 抗电强度：产品芯与芯、芯与屏蔽之间，施加 AC 1500V±20%，50 Hz 电压，1 min，漏电流应＜0.25 mA，应无击穿；所有导体与外皮外壳之间， 施加 AC 4000V±20%，1 min，漏电流应≤0.25 mA，应无击穿。 D) 电缆或导联线装置需符合 YY 0828-2011《心电监护仪电缆和导联线》、ANSI/AAMI 标准《心电电缆和导联线》（ANSI/AAM IEC 53-1995）的要求。电缆或导联线装置可重复使用。
40 | 通用心电图机吸球 | 盒 | 1 | A) 交流阻抗：在 10Hz、不超过 100μA（峰-峰）的外加电流下，每对相连结的电极对其阻抗应不超过 3kΩ。 B) 直流失调电压：每一对相连结的电极对，经 1min 的稳定期后，出现的失调电压应不大于 100mV。 C) 复合失调不稳定性和内部噪声：每一对相连结的电极对经 1min 的稳定期后，在 0.15Hz～100Hz 的频带(一阶频响)下产生的电压，在随后 5 min 内 应不大于 150μV（峰-峰）。
41 | 通用心电图机肢夹 | 包 | 1 | A) 交流阻抗：在 10Hz、不超过 100μA（峰-峰）的外加电流下，每对相连结的电极对其阻抗应不超过 3kΩ。 B) 直流失调电压：每一对相连结的电极对，经 1min 的稳定期后，出现的失调电压应不大于 100mV。 C) 复合失调不稳定性和内部噪声：每一对相连结的电极对经 1min 的稳定期后，在 0.15Hz～100Hz 的频带(一阶频响)下产生的电压，在随后 5 min 内 应不大于 150μV（峰-峰）。
42 | 原装迈瑞原装血氧一体探头 | 根 | 5 | 测量范围：SpO₂ 70%～100%；脉率 30～245次/分钟（临床标准要求不窄于此范围）。 测量精度：SpO₂ 90%～100%：±1%；80%～89%：±2%；70%～79%：±3%（行业分级标准）。 主流医疗设备要求：SpO₂ 70%～100% 范围内误差≤±2%（符合NMPA、FDA及ISO 80601-2-61标准）。 脉率误差：±3次/分钟或±3%（取较大值）。 响应时间：≤30秒（设备从接触到稳定显示SpO₂的时间要求）。 重复性：SpO₂ 变异系数（CV）≤5%。 灌注指数（PI）：反映血流灌注强度，范围20～300bpm ±4bpm。
43 | 原装迈瑞原装血氧延长线 | 根 | 1 | 测量范围：SpO₂ 70%～100%；脉率 30～245次/分钟（临床标准要求不窄于此范围）。 测量精度：SpO₂ 90%～100%：±1%；80%～89%：±2%；70%～79%：±3%（行业分级标准）。 主流医疗设备要求：SpO₂ 70%～100% 范围内误差≤±2%（符合NMPA、FDA及ISO 80601-2-61标准）。 脉率误差：±3次/分钟或±3%（取较大值）。 响应时间：≤30秒（设备从接触到稳定显示SpO₂的时间要求）。 重复性：SpO₂ 变异系数（CV）≤5%。 灌注指数（PI）：反映血流灌注强度，范围20～300bpm ±4bpm。
44 | 原装迈瑞原装血氧分体探头 | 根 | 1 | 测量范围：SpO₂ 70%～100%；脉率 30～245次/分钟（临床标准要求不窄于此范围）。 测量精度：SpO₂ 90%～100%：±1%；80%～89%：±2%；70%～79%：±3%（行业分级标准）。 主流医疗设备要求：SpO₂ 70%～100% 范围内误差≤±2%（符合NMPA、FDA及ISO 80601-2-61标准）。 脉率误差：±3次/分钟或±3%（取较大值）。 响应时间：≤30秒（设备从接触到稳定显示SpO₂的时间要求）。 重复性：SpO₂ 变异系数（CV）≤5%。 灌注指数（PI）：反映血流灌注强度，范围20～300bpm ±4bpm。
45 | 原装迈瑞原装心电一体导联线 | 根 | 7 | 导体：多股镀锡铜，端子镀金 内置：1kΩ ±5% 防除颤电阻、抗ESU（电刀）电感 输入阻抗：≥100MΩ@10Hz 共模抑制比 CMRR：≥100dB(50/60Hz) 绝缘电阻：>100 MΩ@1500V DC 抗电强度：AC 3000V/1秒，漏电流<0.25mA 患者漏电流：<10 μA 屏蔽：双重屏蔽（导电 PVC + 铜编织网），屏蔽率 ≥95% 安全与认证： 生物相容性：ISO 10993，无乳胶 Latex-Free 安全标准：IEC 60601-1、IEC 60601-2-40、YY0828 消毒：可75% 酒精擦拭，不可浸泡 使用类型：重复性使用
46 | 原装迈瑞原装五导电缆 | 根 | 1 | 导体：多股镀锡铜，端子镀金 内置：1kΩ ±5% 防除颤电阻、抗ESU（电刀）电感 输入阻抗：≥100MΩ@10Hz 共模抑制比 CMRR：≥100dB(50/60Hz) 绝缘电阻：>100 MΩ@1500V DC 抗电强度：AC 3000V/1秒，漏电流<0.25mA 患者漏电流：<10 μA 屏蔽：双重屏蔽（导电 PVC + 铜编织网），屏蔽率 ≥95% 安全与认证： 生物相容性：ISO 10993，无乳胶 Latex-Free 安全标准：IEC 60601-1、IEC 60601-2-40、YY0828 消毒：可75% 酒精擦拭，不可浸泡 使用类型：重复性使用
47 | 原装迈瑞原装五芯导线 | 根 | 1 | 导体：多股镀锡铜，端子镀金 内置：1kΩ ±5% 防除颤电阻、抗ESU（电刀）电感 输入阻抗：≥100MΩ@10Hz 共模抑制比 CMRR：≥100dB(50/60Hz) 绝缘电阻：>100 MΩ@1500V DC 抗电强度：AC 3000V/1秒，漏电流<0.25mA 患者漏电流：<10 μA 屏蔽：双重屏蔽（导电 PVC + 铜编织网），屏蔽率 ≥95% 安全与认证： 生物相容性：ISO 10993，无乳胶 Latex-Free 安全标准：IEC 60601-1、IEC 60601-2-40、YY0828 消毒：可75% 酒精擦拭，不可浸泡 使用类型：重复性使用
48 | 原装迈瑞 EP20原装3导一线式附件包 | 根 | 1 | 导线阻抗：≤1Ω/m（25℃） 绝缘电阻：>100MΩ（DC 1500V，芯-芯、芯-屏蔽） 抗电强度：AC 1500V/50Hz 1min 无击穿 医用级：AC 3000V 1s / DC 5000V 1s 漏电流：<0.25mA 信噪比：>120dB 屏蔽：双层屏蔽（铝箔+铜网），屏蔽效率≥95% 除颤耐受：360J除颤后，极化恢复<10s
49 | 原装迈瑞 EP20原装血氧传感器 | 根 | 1 | 测量范围：SpO₂ 70%～100%；脉率 30～245次/分钟（临床标准要求不窄于此范围）。 测量精度：SpO₂ 90%～100%：±1%；80%～89%：±2%；70%～79%：±3%（行业分级标准）。 主流医疗设备要求：SpO₂ 70%～100% 范围内误差≤±2%（符合NMPA、FDA及ISO 80601-2-61标准）。 脉率误差：±3次/分钟或±3%（取较大值）。 响应时间：≤30秒（设备从接触到稳定显示SpO₂的时间要求）。 重复性：SpO₂ 变异系数（CV）≤5%。 灌注指数（PI）：反映血流灌注强度，范围20～300bpm ±4bpm。
50 | 原装迈瑞 BP20原装成人血压袖带 | 个 | 1 | 材质：医用PVC/TPU，柔软无刺激 结构：单气囊 气囊密封性：充气后保压1分钟，压力下降≤4 mmHg 气嘴：标准鲁尔接头，通用监护仪接口
51 | 原装迈瑞 EP20，BP20原装锂电池 | 块 | 1 | 电池类型：锂离子（Li-ion） 标称电压：11.1V（3串） 标称容量：2600mAh（约 28.86Wh） 充电限制电压：12.6V 工作电压范围：9.0V～12.6V 续航：满电可完成 300+ 次血压测量（背光关闭） 保护电路：过充、过放、过流、短路、超温保护 循环寿命：≥500 次（容量保持≥80%）
52 | 原装迈瑞原装血压管 | 根 | 1 | 工作压力：0–300mmHg（临床标准） 最大安全压力：≥350mmHg（无创）；有创可达500–1200PSI 泄漏率：≤2mmHg/min（300mmHg保压1分钟） 爆破压力：≥4倍工作压力（≥1200mmHg） 密封要求：充压300mmHg无渗漏；接头抗拉≥15N
53 | 原装迈瑞原装血压袖带（成人及以下） | 个 | 3 | 材质：医用PVC / TPU，柔软无刺激 结构：单气囊 气囊密封性：充气后保压1分钟，压力下降≤4 mmHg 气嘴：标准鲁尔接头，通用监护仪接口
54 | 原装迈瑞原装电极片 | 片 | 5 | 有效导电面积：80～83 cm² / 片 线缆长度：1.2m（总长） 除颤耐受：360J 双相，最多 50 次放电 起搏支持：140mA / 120ppm，连续 1 小时 监测时长：≤24 小时（单次佩戴） 阻抗：≤ 2Ω（导电胶） 信号：ECG 低噪声、高保真
55 | 原装科曼原装血氧一体探头 | 根 | 1 | 发光波长：红光 660±5 nm、红外光 905±5 nm（主流） SpO₂范围/精度：0%–100%；70%–100% 区间 ±2%（成人/儿童）、±3%（新生儿） 脉率范围/精度：25–240 bpm；精度 ±1 bpm 灌注指数(PI)：0.02%–20%（支持弱灌注监测） 线缆材质：TPU外皮，内含防弹丝（抗拉力 >2000 次）
56 | 原装科曼原装心电一体导联线 | 根 | 1 | 导体材质：多股镀锡铜 + 镀金端子，降低阻抗与干扰 输入阻抗：≥ 100MΩ @ 10Hz 共模抑制比（CMRR）：≥ 100 dB (50/60Hz) 绝缘耐压：≥ 4000V AC（1 分钟无击穿） 导联标准：AHA (美标) / IEC（国标）
57 | 原装科曼血压管 | 根 | 1 | 接口规格：插拔稳固、防误插，与科曼 / NIBP 通用体系兼容 管路材质：医用 TPU（内层）+ 耐磨尼龙外层 抗弯折、气密性好，耐反复消毒与牵拉 尺寸规格：长度2.5–3.0 m；内径3.0–3.1 mm，外径5.8–6.0 mm 覆盖床旁至操作区距离，保证充气响应速度 工作压力：0–300 mmHg匹配无创血压测量量程，无泄压 / 迟滞 气密性：充气至 250 mmHg，1分钟压降≤5 mmHg 避免漏气得保证测量精度与效率 重量：约0.25 kg 轻便不牵拉患者，减少管路缠绕
58 | 原装科曼成人血压袖带 | 个 | 1 | 适用臂围：25–35 cm（标准成人） 气囊尺寸：宽 12.5 cm × 长 22 cm 覆盖上臂 70% 宽度 + 80% 周长，保证精度 材质结构：外层：尼龙布；内层：TPU 气囊 耐消毒、抗拉扯、气密性好 测量范围：0–300 mmHg，精度 ±3 mmHg 重量：约 80 g 轻便，适合长期佩戴
59 | 原装日本光电原装除颤仪电池 | 块 | 8 | 电池类型：锂离子充电电池 额定电压：12V 额定容量：2800mAh 需满足：高频次除颤与监护供电，循环寿命约 500 次（容量保持 80%），支持快速充电，适配急救车与院外移动场景。
60 | 原装日本光电原装导电膏 | 支 | 6 | 净含量：100g/支 性能：低阻抗、耐大电流、皮肤保护、减少电灼
61 | 原装纳龙原装心电图机十二导线 | 根 | 2 | 输入阻抗：≥50MΩ 共模抑制比：≥125dB（滤波关闭） 系统噪声：≤10μVp-p 频率响应：0.05Hz ~ 350Hz 耐极化电压：±600mV 除颤保护：内置5kV 高压除颤保护电路 时间常数：≥3.2 秒
62 | 原装纳龙原装心电图机吸球 | 盒 | 1 | 吸球材质：医用橡胶/硅胶（高弹性、无乳胶） 电极底座：镀银 / 镀氯化银（低噪声、防极化） 吸球直径：25～26 mm 吸盘直径：23～24 mm（有效导电面） 吸盘材质：镍/银合金，导电稳定 总高度：约 40～45 mm 吸附方式：手动真空负压（按压排气） 电极阻抗：≤ 2 Ω（标准条件） 耐极化电压：± 600mV（同纳龙主机指标） 共模抑制：适配主机 ≥ 125dB 信号噪声：≤ 10μVp-p（匹配机器） 适用频响：0.05Hz～350Hz
63 | 原装纳龙原装心电图机肢夹 | 包 | 1 | 材质：ABS 外壳 + 铜镀镍/铜镀氧化银导电芯 长度：115mm（通用款）；另有 142mm 加长款 夹持力：适中且防滑，适配手腕/踝部 重量：轻便，临床操作舒适 接触阻抗：≤ 2Ω 耐极化电压：± 600mV（匹配纳龙主机） 共模抑制：适配主机 ≥ 125dB 信号噪声：≤ 10μVp-p 频响：0.05Hz～350Hz
64 | 原装纳龙原装心电图机十八导线 | 套 | 1 | 导联组成：12标准导联+6扩展导联，共18导完整覆盖心脏前壁、侧壁、后壁及右心电活动，减少心梗漏诊 导通电阻：≤1Ω/芯 信号传输损耗低，保证心电波形保真度，减少基线漂移 输入阻抗：≥100MΩ 抗干扰能力强，在电磁复杂环境（如监护仪密集区）仍获稳定波形 共模抑制比：≥100dB 有效抑制工频干扰与肌电噪声，避免波形失真 频率响应：0.05–150 Hz（+0.4/-3 dB）完整捕捉P波、QRS波群、T波等心电细节，满足临床诊断标准 材质结构：外层耐磨尼龙编织 抗弯折、抗拉扯，反复弯折无断裂，耐酒精消毒不老化 电气安全：抗电强度：AC 1500V/1 min（漏电流＜0.25 mA）；AC 4000 V/1 min（漏电流≤0.25 mA）；泄漏电流＜10 μA 符合医疗电气安全标准，杜绝漏电风险 整体长度：主线约 1.8–2.5 m，支线按需分线，总覆盖范围适配床旁与检查台 操作空间充足，减少患者牵拉不适
65 | 原装纳龙原装心电图机吸球（儿童） | 盒 | 1 | 吸球材质：医用橡胶/硅胶（高弹性、无乳胶） 电极底座：镀银 / 镀氯化银（低噪声、防极化） 吸球直径：25～26 mm 吸盘直径：23～24 mm（有效导电面） 吸盘材质：镍/银合金，导电稳定 总高度：约 40～45 mm 吸附方式：手动真空负压（按压排气） 电极阻抗：≤ 2 Ω（标准条件） 耐极化电压：± 600mV（同纳龙主机指标） 共模抑制：适配主机 ≥ 125dB 信号噪声：≤ 10μVp-p（匹配机器） 适用频响：0.05Hz～350Hz
66 | 原装纳龙原装心电图机肢夹（儿童） | 包 | 1 | 材质：ABS外壳+铜镀镍/铜镀氧化银导电芯 长度：115mm（通用款）；另有 142mm加长款 夹持力：适中且防滑，适配手腕/踝部 重量：轻便，临床操作舒适 接触阻抗：≤ 2Ω 耐极化电压：± 600mV（匹配纳龙主机） 共模抑制：适配主机 ≥ 125dB 信号噪声：≤ 10μVp-p 频响：0.05Hz～350Hz
67 | 原装宝莱特 Q系列原装心电一体导联线 | 根 | 2 | 导体：多股镀锡铜，端子镀金 输入阻抗：≥100MΩ@10Hz 共模抑制比（CMRR）：≥100dB(50/60 Hz) 绝缘耐压：≥ 4000V AC（1分钟，无击穿） 导联电阻：1 kΩ± 5%（内置防除颤电阻） 安全电流：< 10μA（患者漏电流）
68 | 原装宝莱特 Q系列原装血氧一体探头 | 根 | 1 | 发光波长：红光 660±5 nm、红外光 905±5 nm（主流） SpO₂范围/精度：0%–100%；70%–100% 区间 ±2%（成人/儿童）、±3%（新生儿） 测量精度：±2%（70%~100%，成人 / 小儿，非运动状态） 灌注指数(PI)：0.02%–20%（支持弱灌注监测） 线缆材质：TPU外皮，内含防弹丝（抗拉力 >2000 次）
69 | ▲原装科曼原装胎心探头 | 个 | 1 | 基础规格：脉冲波多普勒超声探头，无创胎心信号采集 晶片数量：12片，多晶片提升波束覆盖与信号强度 适配机型：C11/C21/C22/C26等主机自动识别，即插即用 工作频率：1.0MHz±1% 覆盖深 / 浅胎位，适配不同孕周 超声强度：≤5mW/cm²符合医用安全标准，对母婴安全 脉冲重复频率：1.32kHz 保证信号采样速率，避免混叠 胎心率（FHR）范围：30–250bpm，覆盖正常与异常胎心区间 测量精度：±1bpm，确保临床判读准确 信号信噪比：≥60dB，过滤电磁干扰，波形清晰不漂移 防水等级：IP67 可清洁与消毒，支持临床应急场景
70 | 原装科曼原装宫缩探头 | 个 | 1 | 探头类型：接触式压力传感器（TOCO），无创采集宫缩压力信号 适配机型：C11/C21/C22/C26/STAR5000B 主机自动识别，即插即用 接口定义：4 针/6针专用插件（不同机型略有差异）防误插设计，保障连接稳定 线缆材质：医用TPU/PU 材质 耐弯折、耐酒精，使用寿命长 线缆长度：标准1.8–2.2m 适配产妇活动空间，减少拉扯 测量范围：0–100 单位（等价 0–100 mmHg），覆盖正常至高危产程压力区间 非线性误差：≤±8%，确保宫缩强度与频率判读准确 信号输出：模拟/数字混合信号，与主机算法匹配 波形平滑无漂移 防水等级：C11/C26等主流款IP67，可直接冲洗消毒 支持水中分娩 抗拉力：可承受5kg拉力，避免转运 / 移动时信号中断 插拔寿命：≥3000次，满足产科高频使用需求
71 | 原装理邦原装胎心探头 | 个 | 1 | 探头类型：1MHz 宽波束多晶片脉冲多普勒 适配机型：F2/F3/F6/F9/F600/F900 等全系列胎监 接口/通信：6针圆形专用接口（胎心/TOCO 分离）防误插，无线抗干扰不掉线 超声频率：1MHz穿透深、信号信噪比高 胎心率范围：30～240bpm，覆盖全孕周胎心区间 分辨率：1 bpm，精准捕捉心率微小变化 非线性误差：≤±2bpm，临床判读误差小 超声声强：Iob<1mW/cm²符合医用安全标准，低辐照 宫缩压范围：0～100 相对单位，覆盖正常至高危产程压力区间 防水等级：IPX7（可冲洗），支持产房冲洗 外壳材质：医用硅胶/柔性材质，贴合腹部 减少产妇压迫感 线缆材质：医用 TPU（耐弯折 / 抗腐蚀）抗酒精、耐反复消毒 线缆长度：标准 1.8m适配产妇活动，减少拉扯 耐用性：插拔寿命≥3000次，抗拉力≥5kg，防摔抗造满足产科高频高强度使用
72 | 原装理邦原装宫缩探头 | 个 | 1 | 适配机型：F2/F3/F6/F6 Express/F9/F9系列无线胎监 主机自动识别，即插即用 接口类型：6针圆形专用接口（绿色）防误插，信号稳定 测量范围：0～100 相对单位（≈0～100mmHg），覆盖全产程宫缩压力 分辨率：1%（1 单位），压力变化精准显示 非线性误差：≤±8%～±10%，临床判读误差小 信号滤波：内置抗干扰滤波，过滤母体活动、环境噪声 防水等级：IPX7（可冲洗），支持产房冲洗、消毒 外壳材质：医用硅胶（无凸点）贴合腹部，产妇舒适 线缆材质：医用 TPU 耐弯折、耐耦合剂/酒精 线缆长度：标准 1.8m，活动范围充足 抗拉力：可承受5kg拉力，移动、转运不易损坏 插拔/使用：≥3000次，满足产科高频使用
73 | 理邦打印纸 | 本 | 50 | 尺寸：210*140-20M 纸张厚度：约60μm 网格精度：1mm×1mm方格(横向1小格=0.04s，纵向1小格=0.1mV) 显色性能：光学密度 OD≥1.0 (黑色清晰) 热敏灵敏度：高敏，适配理邦热敏头，打印无断针、无空白 保存期限：长效型，常温避光≥5年不褪色、不泛黄 材质特性：优质木浆基材+双防潮涂层，纸面光滑，走纸顺畅不卡纸
74 | 理邦血氧仪 | 盒 | 20 | 血氧饱和度 (SpO₂) 测量范围：0% ~ 100% 测量精度：70%~100% 时 ±2%；0%~69% 无定义 分辨率：1% 数据更新周期：≤20秒（正常灌注下，无干扰，SpO₂值突然由70%变为100%） 脉率 (PR) 测量范围：25 ~ 300 bpm 测量精度：±2 bpm 或 ±2%（取大值） 分辨率：1 bpm 红光：660mm 红外光：905nm 灌注指数 (PI) 测量范围：0.05% ~ 20% 分辨率：0.1% (10%~20%) / 0.01% (0.05%~9.99%) 弱灌注性能 PI = 0.2% 时：SpO₂ ±4%，脉率准确度为±2 bpm 或±2%（取大值） 显示与外观 显示内容：SpO₂、脉率、PI、脉搏波形、棒图显示

## Sheet2
参数项 | 规格说明 | 备注
适配机型 | 科曼 C30、STAR8000E 等全系列监护仪 | 通用兼容，单 / 双管接口可选
适用臂围 | 25–35 cm（标准成人） | 臂围 > 35 cm 需选 “成人加大（33–47 cm）”
气囊尺寸 | 宽 12.5 cm × 长 22 cm | 覆盖上臂 70% 宽度 + 80% 周长，保证精度
材质结构 | 外层：尼龙布；内层：TPU 气囊 | 耐消毒、抗拉扯、气密性好
管路类型 | 单管 / 双管；管长约 2.5 m | 单管常规，双管用于高精度监护
接头规格 | 通用 LC-03 型（兼容科曼全系） | 插拔稳固，防误插
测量范围 | 0–300 mmHg（与主机一致） | 精度 ±3 mmHg
认证标准 | 粤深械备 20211245 号 | 符合医疗设备电气安全标准
重量 | 约 80 g | 轻便，适合长期佩戴