## Sheet1
临床医学工程科零采小设备类清单及技术要求
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 技术要求
1 | LED手术照明灯 |  | 2 | 1、照度：≥25klx(不应超过160klx) 2、色温：3000K~6000K 3、显色指数Ra：96%±3% 4、光斑直径：200mm±50mm 5、照明深度：≥1500mm 6、输入功率：30VA 7、灯体直径：186mm 8、总辐照度：≤1000 W/m² 9、LED数量：5个
2 | ORP测试笔标准液 |  | 1 | 250ml
3 | ORP测试笔电极 |  | 1 | 1、温度范围：(5~70)℃ 2、工作电极材料：铂金 3、参比类型：陶瓷砂芯单盐桥式 4、参比结构：Ag/AgCl 5、填充液：3.0mo/LKCl 6、外壳材料：玻璃
4 | PH测试笔标准液 |  | 3 | 250ml
5 | PH测试笔电极 |  | 1 | 1、测量范围：(0-14)pH 2、温度范围：（5-60）℃ 3、液接界：纤维单盐桥 4、参比结构：Ag/AgCl 5、填充液：3.0mol/LKCl 6、外壳材料：聚碳酸酯 7、敏感膜：玻璃球泡
6 | 臂筒套 |  | 2 | 抗纳米材料
7 | 打结器 |  | 1 | 1、材 质：有机玻璃 2、可进行示教和观察及评价自我操作能力。 3、采用独特的磁力系统模拟组织拉力，平行弹性条索模拟血管，3种型号圆柱构成多种打结空间，模拟多种深部结构进行各种深部结构打结训练，使用灵活，拆卸方便。 4、可以练习单手打结、器械打结、外科结打结、假结和骨节的辨认、小空间打结、大倾斜空间打结及进行剪线、血管的钳夹、切断和节扎训练。 5、高度19CM 6、底板20*20CM
8 | 灯泡 | 12V100W | 2 | 12V100W
|  | 24V50W | 3 | 24V50W
9 | 低速微型离心机EP管 |  | 1 | 塑料
10 | 低速微型离心机八连管 |  | 1 | 塑料
11 | 电动吸引器 |  | 4 | 1、极限负压值： ≥0.09MPa(680mmHg) 2、抽气速率： ≥32L/Min 3、贮液瓶：2500mL×2 4、负压调节范围:0.02Mpa～极限负压值 5、噪声：≤60dB(A) 6、电源：AC220V 50Hz 7、输入功率：150VA
12 | ▲电子甩体温器 |  | 1 | 1、电源电压 220V±22% 50Hz±1Hz； 2、最高转速：1450转/分； 3、容量：三个容器，每个容器可盛放1～16支体温表，最大总容量为48支体温表。 4、定时范围：定时Ⅰ、定时Ⅱ、定时Ⅲ档，分别为20秒、40秒、1分钟； 5、双熔断器：额定值为0.5A； 6、外观尺寸 270mm×220mm×150mm； 7、重量：约3kg。
13 | 电子血压计 |  | 17 | 1、测量方式：臂式/示波测定法 2、脉搏数据：40~180次/分钟 3、显示方式：LED数字显示 4、测量范围：0~299mmHg 5、记忆组数：14组记忆值 6、舒张压：40~130mmHg(5.3~17.3KPa) 7、运行模式：连续运行
14 | 电子血压计袖带 |  | 20 | 臂围：22-32cm
15 | 耳温枪配件 |  | 1 | TH839S专用
16 | 耳穴护耳盒 |  | 1 | 铜盒
17 | 非接触式红外体温计 |  | 8 | 1、自动关机：30秒内 2、显示方式：LED显示 3、电源：DC 3V 4、测量范围：体温模式32℃~42.9℃ 5、测量精度：35°~45℃±0.2℃ 6、产品重量：105g（不含电池) 7、适用范围：通过测量额头的热辐射来显示被测对象的体温
18 | 负压吸引装置 |  | 3 | 1. 产品适合范围：主要用于医用中心吸引系统，供医疗单位作吸脓、血、痰及分泌物等用，主要在负压下工作。 2. 吸引器的气压应能在-0.07~0Mpa范围内任意调节，气最大流量不小于2.5L/min 3. 瓶体在不大于-0.07Mpa负压作用下，不应产生吸瘪或变形 4. 当吸液至瓶体最大刻度标定容量时，浮子应封住吸引口，自动停止吸引 5. 吸引器与起源接头的配合应有良好的互换性，装卸方便，锁紧可靠，在最高工作压力下与接头连接不应有泄漏现象
19 | 负压引流瓶 | 2000ML | 7 | 2000ML
|  | 1000ML | 6 | 1000ML
20 | 供氧系统氧气吸入器 |  | 22 | 1、快速插头：能顺利插入、取出、不漏气。 2、使用气体：医用氧气 3、流量范围：1-10L/MIN, 1-15L/MIN 4、准确度：4级 5、输入输出：0.4Mpa-0.5Mpa 6、安全阀排气压力：0.17Mpa±0.5mm
21 | 简易呼吸器 | 成人 | 22 | 1.呼气阻抗≤5cmH20 2.吸气阻抗≤5cmH20 3.压力计显示值0~60cmH20 4.压力计显示值公差±5cmH20 5.操作温度-18℃~50℃
|  | 儿童 | 1
|  | 婴儿 | 1
22 | 脚踏 |  | 1 | 材质：塑料、金属、橡胶
23 | 轮椅 |  | 12 | 1、前轮：8寸 2、后轮：20寸 3、轮椅承重：大于100KG
24 | 密封圈 |  | 4 | 直径264-265.7mm
25 | 气压止血器袖带 |  | 1 | TPU和PVC内胆
26 | ▲软式担架 |  | 4 | 双层帆布料，80*200CM
27 | 湿化瓶配件 |  | 30 | 塑料材质
28 | 视力表灯箱 |  | 1 | 1，超薄款 2，规定视力表的标准检查范围为5m 3，光照度应达到200~700Lx，上下左右照度误差不大于0.8% 4，光源：LED光源
29 | 输血输液加压袋 |  | 10 | 500ml
30 | 水银血压计袖带 |  | 15 | 48*14cm
31 | 体温表 |  | 316 | 玻璃材质
32 | 洗胃机配件 |  | 1 | PVC材质
33 | 心外按压板 |  | 1 | 60*42*8cm
34 | 旋转混匀仪 |  | 1 | 1、转速：10-80转/分 2、速度控制：无极调速 3、最大混合量：1200ml 4、工作方式：连续
35 | 水银血压计 |  | 23 | 1、显示方式：标尺双刻度显示 2、测量范围：0-300mmHg(0-40kpa) 3、基本误差：±3.75mmHg 4、灵敏度：≥2.25mmHg 5、防漏：试管顶部，加阻贡纸
36 | 眼部护理仪 |  | 1 | 1、额定功率：24V/20W 2、额定频率：50HZ 3、额定电压：220V/240V
37 | 氧气袋 |  | 35 | 42L
38 | 氧气流量表 |  | 4 | 1、输入压力：15MPA 2、输出压力：0.2-0.3MPA 3、流量范围：1-15L/min 4、压力表：2.5级
39 | ▲医疗用喷气气垫 |  | 2 | 1、工作时所产生噪音：≤40 dB（A） 2、输出气压: 大于2.7Kpa 3、输出流量:大于 10L/min 4、气垫承重量： 大于100KG 5、连续工作
40 | 医用冰垫 |  | 1 | TPU材质
41 | 医用冷藏箱 |  | 1 | 1、容积：321L 2、储藏温度：2-8℃ 3、显示精度：0.1℃ 4、层架：5
42 | 医用压缩空气喷枪 |  | 1 | 不锈钢
43 | ▲移液器 | 200-1000 uL | 4 | 1、人体工程学 2、下半支可高温高压消毒 3、数字观察
|  | 20-200 uL | 4 | 1、人体工程学 2、下半支可高温高压消毒 3、数字观察
|  | 5-50 uL | 4 | 1、人体工程学 2、下半支可高温高压消毒 3、数字观察
44 | ▲振荡器 |  | 1 | 1、振荡频率：最大950次/分。 2、定时：每次为3分钟±10%。 3、最大振幅：6mm。 4、功率：不大于30。
45 | 止血带 | 上肢特大 | 1 | TPU和PVC内胆
|  | 下肢特大 | 1 | TPU和PVC内胆