## Sheet1
临床医学工程科零采中医类清单及技术要求
序号 | 物品名称 | 最小单位 | 数量 | 技术要求
1 | 艾灸盒（八孔） | 个 | 2 | 尺寸约：23.6cm*13.5cm*8.3cm 长宽高
2 | 艾灸盒（六孔） | 个 | 25 | 绑带：约长55cm，弹力拉长 尺寸约：17.5cm*13.5cm*9cm 长宽高
3 | ▲艾灸盒（四孔） | 个 | 32 | 绑带：约长55cm，弹力拉长 尺寸约：13.5cm*13.5cm*9cm 长宽高
4 | 艾灸盒（两孔） | 个 | 7 | 绑带：约长55cm，弹力拉长 尺寸约：14cm*9cm*9cm 长宽高
5 | 艾灸盒（单孔） | 个 | 10 | 绑带：约长55cm，弹力拉长 尺寸约：10cm*9cm*9cm 长宽高
6 | 艾灸盒（圆孔） | 个 | 22 | 尺寸约：11.5cm*10.2cm*10cm 长宽高
7 | 艾灸盒（膝部） | 个 | 4 | 尺寸约：16cm*12cm*11.2cm 长宽高
8 | 艾灸盒（肚脐式） | 个 | 2 | 绑带：约长55cm，弹力拉长 尺寸约：10cm*9cm*9cm 长宽高
9 | 砭石灸 | 个 | 4 | 材质:砭石 尺寸约：11.5cm*6.2cm 厚度约：1CM
10 | 玻璃火罐（小号) | 个 | 104 | 内径约35mm
11 | 玻璃火罐（中号) | 个 | 147 | 内径约45mm
12 | 玻璃火罐(大号) | 个 | 115 | 内径约50mm
13 | 督灸盒 | 个 | 15 | 尺寸约：38cm*15.5cm*9cm 长宽高
14 | 刮痧板（牛角） | 个 | 4 | 材质：牛角 尺寸约：10.5cm*6cm 长宽 ,厚度约为4-5mm
15 | 刮痧板（砭石） | 个 | 1 | 材质:砭石 尺寸约：11.5cm*6.2cm 厚度约：1CM
16 | ▲刮痧板（铜砭小号） | 个 | 19 | 尺寸约：180mm*40mm 厚度约：4mm
17 | 刮痧板（铜砭大号） | 个 | 1 | 尺寸约：200mm*45mm 厚度约：4mm
18 | ▲电针治疗仪（便携款） | 个 | 10 | 1.路数：2 路独立输出 2.波形：非对称双向脉冲波 3.模式：连续波（CON）：1–100 Hz 连续可调 断续波（INTM）：工作 15s / 停 5s 疏密波（D-D）：疏:密 = 1:5；疏 5s / 密 10s 脉冲宽度：0.2 ms（±30%） 输出强度：0–65 级（每路独立） 电流限制：≤10 mA（250Ω 负载） 直流分量：0 mA 4.定时：不少于4档：15/20/25/30 分钟，到点自动关输出、蜂鸣报警 5.显示：LED数显
19 | ▲电针治疗仪（六路） | 个 | 32 | 1.路数：6路独立输出（可同时接12个穴位/电极）2.波形：非对称双向三角脉冲波脉冲宽度：0.2 ms（±30%）频率范围：1–100 Hz 连续可调3.模式：连续波（CON）：持续输出，15s/组断续波（INT）：工作15s / 停5s疏密波（DD）：疏波(1/5密频)5s + 密波10s强度调节：0–99级（每路独立旋钮）输出限流：≤10 mA（250Ω负载）最大输出电压：<80 V4.定时功能：不少于4档定时：15/20/25/30分钟，自动关机+蜂鸣提醒。5.显示与操作：大屏LCD：显示频率、时间、模式、输出状态6.记忆功能：自动保存上次参数
20 | ▲特定电磁波治疗器 | 个 | 45 | 1.产品样式：立式单大头；2.定时方式：机械定时；3.适用治疗板直径约：166mm；4.电源输入：AC 220V 50Hz；5.功率： 250VA；6.支臂伸缩范围约：0-78cm；7.电源盒升降范围约：0-50cm；8.头部调节范围约：仰角：0-90°；方位角：360°；9.波普范围：2μm-25μm；10.定时范围：0-60分钟；11.工作寿命：＞2000小时。
21 | 竹罐（小号） | 个 | 38 | 尺寸约:外径4-5cm 高度约10cm
22 | 竹罐（中号） | 个 | 116 | 尺寸约:外径5-6cm 高度约10cm
23 | 竹罐（大号） | 个 | 78 | 尺寸约：外径6-7cm 高度约12cm
24 | 中药粉碎机 | 个 | 1 | 材质：430不锈钢 电机：大功率铜芯电机 容量约：800g
25 | 智灸器具 | 个 | 1 | 尺寸约：70cm*15.5cm*10cm 长宽高
26 | 药棒 | 个 | 3 | 尺寸约：125mm长 一侧直径约：4mm 一侧直径约：10mm
27 | 药膏罐 | 个 | 2 | 材质：304不锈钢 直径约：9cm
28 | 头疗灸 | 个 | 2 | 材质：橡木+绒布 尺寸约：7cm*6.5cm
29 | 探棒 | 个 | 2 | 材质：铜 尺寸约长10cm
30 | 伍德灯 | 个 | 1 | 工作距离：10cm 放大倍数：1.5±10% 光源：≥14个 光源寿命:≥14500小时
31 | 筋膜刀 | 个 | 1 | 材质：304不锈钢 尺寸约：15.5cm*10cm 厚度约8mm
32 | 浸泡箱 | 个 | 1 | 材质：环保PP材质 尺寸约：32cm*15cm*18cm
33 | 酒精灯 | 个 | 4 | 灯容量约：150ml 高度约：105mm
34 | 酒精罐 | 个 | 3 | 材质：304不锈钢 直径约：10cm
35 | 床单元消毒罩 | 个 | 350 | 材质：无纺布 防水不渗透
36 | 耳朵模型 | 个 | 7 | 材质：优质PVC硬胶，环保耐老化
37 | 耳管灸器具 | 个 | 4 | 材质：黄铜 内置弹簧
38 | 飞力仕棒 | 个 | 1 | 尺寸约：160cm 总长，手握长约：26cm
39 | 扶阳罐 | 个 | 1 | 1.尺寸约：82mm*110mm 2.表面温度约：45-80℃ 3.表面磁场强度约：50-250mT 4.红光波长：640±10nm 5.红光发光强度：800-1400mcd 6.LED红光灯≥8个
40 | 葫芦灸 | 个 | 2 | 开口尺寸约：11-15cm 针数≥3
41 | 助行器 | 个 | 3 | 尺寸约：50cm*40cm*70-80cm, 承重约：100KG
42 | 艾条 | 个 | 5 | 成分：艾绒 规格约：18*200mm
43 | 点火器 | 个 | 3 | 打火方式：电子打火 功能：可充气 ，具备童锁
44 | 理疗棒 | 个 | 2 | 材质：青龙木 长度约：58cm 产品工艺：精工抛光打磨
45 | 连体杯 | 个 | 2 | 材质：环保加厚PP 密封防漏
46 | 电针连接线 | 个 | 12 | 适用多型号电针仪设备
47 | 浮针进针器 | 个 | 3 | 结构：底座、控制按钮、固定槽、按钮弹簧、传动杆
48 | 拐杖 | 个 | 1 | 承重：≥100KG TRP如软握把 1.25mm铝合金仗身
49 | 空压腿套 | 个 | 2 | 适用多型号空气压力波设备
50 | 人体模型 | 个 | 1 | 材质：PVC 全身穴位标记
51 | 双头屏蔽鳄鱼夹电极线 | 个 | 2 | 鳄鱼夹材质：纯铜 耐压：20KV