## Sheet1
临床医学工程科零采小器械类清单及技术要求
序号 | 物品名称 | 规格 | 数量 | 技术要求
1 | 12°内窥镜 |  | 1 | 1.设计光学工作距d0≥28mm 2.设计工作视场形状,评价视场面. 3.视场角／(°)85-65.4.视向角／(°)0-30-45-70. 4.视场中心角分辨力3.5C/(°). 5.有效景深范围3～90mm. 6.在A标准照明体下的显色指数Ra≥85. 6.在D65标准照明体下的显色指数Ra≥85. 7.照明镜体光效ILeR0.411 . 8.综合镜体光效SLeR0.331 . 9.综合边缘光效SLe-Z0.085. 10.有效光度率DM2500. 11.单位相对畸变VU-Z的控制量-20%
2 | 90度电切环 | 24F | 6 | 1.每支需有独立包装经低温灭菌处理完毕, 2电切环角度不少于90°.
3 | 丁字式开口器 | 130 | 3 | 1.总长130毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为40-48HRC； 3.外表面有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
4 | 耳鼓膜刀 | 190，枪形，三角刃 | 1 | 1.总体长度190毫米，枪形，头部三角刃（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用30Cr13材料制成，应经热处理，硬度为478HV0.2-620HV0.2； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。
5 | 乳突牵开器 | 130,3*3钩，钝钩，固定式 | 1 | 1.总长130毫米，头部3×3钝钩，钩体，固定式（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为377-478HV0.2； 3.外表面为有光亮，外表面粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
6 | 骨撬 | 145，直型，耳用 | 1 | 1.总长度145毫米，直型，耳用（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，应经热处理，硬度为40HRC－48HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外形应整齐、对称，无明显的偏歪、扭曲，无锋棱、毛刺、裂纹等现象。
7 | 剥离器 | 160*1，弯型，叶片状 | 1 | 1.总长160毫米，头宽1毫米，弯型，叶片状（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为380HV0.2－470HV0.2； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等现象。
8 | 耳道皮瓣刀 | 160*2.4耳横切口 | 1 | 1.总长160毫米，弯高2.4毫米，耳横切口（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为377HV0.2-478HV0.2； 3.外表面为有光亮，外表面粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
9 | 耳道皮瓣刀 | 160*2.2，直型，耳切口 | 1 | 1.总长160毫米，头宽2.2毫米，直型，耳切口（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为377HV0.2-478HV0.2； 3.外表面为有光亮，外表面粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
10 | 显微耳针 | 160，直型，尖头 | 1 | 1.总长160毫米，单头，直型,头部尖锐（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为377HV0.2-478HV0.2； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。
11 | 耳钩 | 160*1.4，直形，角弯90°，锐钩 | 1 | 1.总长160毫米，头高1.4毫米，直形，角弯90度，锐钩（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为377HV0.2-478HV0.2； 3.外表面为无光亮，外表面粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
12 | 剥离器 | 160*3，微弯 | 1 | 1.总长160毫米，头宽3毫米，微弯（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为380HV0.2－470HV0.2； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等现象。
13 | 显微耳钩 | 160*0.6*45°，直型 | 1 | 1.总长160毫米，头宽0.6毫米，角弯45°，头部直型（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为377HV0.2-478HV0.2； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。
14 | 耳钩 | 160*1.5，直形，角弯90°，锐钩 | 1 | 1.总长160毫米，头高1.5毫米，直形，角弯90度，锐钩（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为377HV0.2-478HV0.2； 3.外表面为有光亮，外表面粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
15 | 吸引管 | 75*θ1，耳用 | 1 | 1.工作长度75毫米，管直径1毫米，耳用（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用06Cr19Ni10制造； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
|  | 75*θ2，耳用 | 1 | 1.工作长度75毫米，管直径2毫米，耳用（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用06Cr19Ni10制造； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
|  | 75*θ0.8，耳用 | 1 | 1.工作长度75毫米，管直径0.8毫米，耳用（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用06Cr19Ni10制造； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
16 | 口镜 | 200,外径20 | 80 | 1.总长200毫米，镜片直径20毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为377-478HV0.2； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
17 | 舌钳 | 170,直 | 3 | 1.总长170毫米，直（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为40-48HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
18 | 手术刀柄 | 3# | 13 | 1.总长125毫米，3#（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成，应经热处理，硬度为25-38HRC； 3.外表面为无光亮，外表面粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
19 | 手术剪 | 160，直尖 | 24 | 1.总长度160毫米，直尖（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用30Cr13制造，应经热处理，硬度为450HV0.2－570HV0.2； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.应有良好的剪切性能，外形应整齐、对称，无明显的偏歪、扭曲，无锋棱、毛刺、裂纹等现象。
|  | 140，直尖 | 1 | 1.总长度140毫米，直尖（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用30Cr13制造，应经热处理，硬度为450HV0.2－570HV0.2； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.应有良好的剪切性能，外形应整齐、对称，无明显的偏歪、扭曲，无锋棱、毛刺、裂纹等现象。
|  | 180，直尖 | 2 | 1.总长度180毫米，直尖（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用30Cr13制造，应经热处理，硬度为450HV0.2－570HV0.2； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.应有良好的剪切性能，外形应整齐、对称，无明显的偏歪、扭曲，无锋棱、毛刺、裂纹等现象。
20 | 精细剪 | 250*1.5，剪，窄头，带齿 | 2 | 1.总长250毫米，头宽1.5毫米，弯型，窄头，带齿（总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用30Cr13材料制成，应经热处理，硬度为48-56HRC； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，剪切性能良好，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
21 | 拆线剪 | 140*28 | 10 | 1.总长140毫米，刃长28毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用30Cr13材料制成，应经热处理，硬度为48HRC-56HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。
|  | 140*40 | 5 | 1.总长140毫米，刃长40毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用30Cr13材料制成，应经热处理，硬度为48HRC-56HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。
|  | 160*45 | 10 | 1.总长160毫米，刃长45毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用30Cr13材料制成，应经热处理，硬度为48HRC-56HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。
22 | 医用镊 | 140，直 | 1 | 1.总长140毫米，直，横齿（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为40-48HRC； 3.外表面为有光亮，外表面粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
|  | 250，直 | 1 | 1.总长250毫米，直，横齿（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为40-48HRC； 3.外表面为有光亮，外表面粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
23 | 组织镊 | 125,1*2钩 | 2 | 1.总长125毫米，1×2钩，直（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为40HRC-48HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。
24 | 组织钳 | 180，直 | 20 | 1.总长180毫米，直（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为40-48HRC； 3.外表面为有光亮，外表面粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
25 | 海绵钳 | 250*8，弯有齿 | 2 | 1.总长250毫米，弯型，头部有齿，头宽8毫米（总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为40-48HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.钳头开闭灵活，齿形清晰，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
26 | 帕巾钳 | 160，尖头 | 8 | 1.总长160毫米，尖头（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为40-48HRC； 3.外表面为有光亮，外表面粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
|  | 140，尖头 | 1 | 1.总长140毫米，尖头（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为40-48HRC； 3.外表面为有光亮，外表面粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
27 | 头皮拉钩 | 180，钝 | 6 | 1.长度180毫米，钩端钝头，带弹簧（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为35HRC-48HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。
28 | 脑吸引管 | 220*φ2.5，口控缩口 | 2 | 1.总长220毫米，直径2.5毫米，可控缩口（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用12Cr18Ni9材料制成。 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
|  | 220*φ3，可控缩口 | 2 | 1.总长220毫米，直径3毫米，可控缩口（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用12Cr18Ni9材料制成。 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
|  | 220*φ3.5，可控缩口 | 2 | 1.总长220毫米，直径3.5毫米，可控缩口（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用12Cr18Ni9材料制成。 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
|  | 220*φ4，可控缩口 | 2 | 1.总长220毫米，直径4毫米，可控缩口（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用12Cr18Ni9材料制成。 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
29 | 精细取瘤钳 | 200*3，直头 | 1 | 1.工作长度200毫米，头宽3毫米，直头（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为380HV0.2-470HV0.2； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
30 | 分离结扎钳 | 240*53*13弯，全齿 | 2 | 1.总长240毫米，鳃轴到钳头的长度53毫米，钳头弯曲高度13毫米，弯型，全齿（总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为40-48HRC； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.钳头开闭灵活，齿形清晰，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
|  | 250*25*90°，角弯，全齿 | 1 | 1.总长250毫米，钳头的弯曲高度25毫米，钳头与钳身夹角90度，角弯型，全齿（总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为40-48HRC； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.钳头开闭灵活，齿形清晰，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
31 | 止血钳 | 160，直，全齿 | 20 | 1.总长160毫米，直，全齿，头宽2.5毫米，头厚2毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为40HRC-48HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象，鳃边的锐角应倒钝。
|  | 160，弯，全齿 | 20 | 1.总长160毫米，弯，全齿，头宽2.5毫米，头厚2毫米，弯头高度10毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为40HRC-48HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象，鳃边的锐角应倒钝。
|  | 140，弯，全齿 | 1 | 1.总长140毫米，弯，全齿，头宽2.2毫米，头厚2毫米，弯头高度8毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为40HRC-48HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象，鳃边的锐角应倒钝。
32 | 分离结扎钳 | 240*65*19，弯，全齿 | 2 | 1.总长240毫米，鳃轴到钳头的长度65毫米，钳头弯曲高度19毫米，弯型，全齿，头宽2.5毫米，头厚2毫米（总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为40-48HRC； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.钳头开闭灵活，齿形清晰，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
|  | 240*19*90°，角弯，全齿 | 1 | 1.总长240毫米，钳头的弯曲高度19毫米，钳头与钳身夹角90度，角弯型，全齿（总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为40-48HRC； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.钳头开闭灵活，齿形清晰，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
33 | 肛门探针 | 180，双头，头宽2.5 | 5 | 1.长度180毫米，双头，头宽2.5毫米，柔性（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用银材料制成； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。
34 | 咬骨钳 |  | 2 | 1.总长230毫米，头宽3毫米，20度，弯头，双关节（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分采用40Cr13制造，应经热处理，其硬度为48-58HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
35 | 骨牵引针 | Φ1.2*230 | 50 | 1.总长230毫米，直径1.2毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用06Cr17Ni12Mo2制造； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.刃口应锋利，不得有崩刃、缺口、裂纹等缺陷。
|  | Φ1.0*230 | 50 | 1.总长230毫米，直径1毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用06Cr17Ni12Mo2制造； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.刃口应锋利，不得有崩刃、缺口、裂纹等缺陷。
|  | Φ1.5*230 | 200 | 1.总长230毫米，直径1.5毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用06Cr17Ni12Mo2制造； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.刃口应锋利，不得有崩刃、缺口、裂纹等缺陷。
|  | Φ2*230 | 150 | 1.总长230毫米，直径2毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用06Cr17Ni12Mo2制造； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.刃口应锋利，不得有崩刃、缺口、裂纹等缺陷。
|  | φ0.8*250 | 50 | 1.总长250毫米，直径0.8毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用06Cr17Ni12Mo2制造； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.刃口应锋利，不得有崩刃、缺口、裂纹等缺陷。
36 | 持针钳 | 220，直窄，无损伤针，镶片 | 1 | 1.总长度220毫米，直窄，无损伤针，镶硬质合金片，齿距0.2，指圈镀金（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，应经热处理，硬度为40HRC－48HRC； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.应有良好的夹持性能，外形应整齐、对称，无明显的偏歪、扭曲，无锋棱、毛刺、裂纹等现象。
|  | 250，直，细针 | 1 | 1.总长度250毫米，直，细针（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，应经热处理，硬度为40HRC－48HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.应有良好的夹持性能，外形应整齐、对称，无明显的偏歪、扭曲，无锋棱、毛刺、裂纹等现象。
|  | 140，直，细针 | 1 | 1.总长度140毫米，直，细针（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，应经热处理，硬度为40HRC－48HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.应有良好的夹持性能，外形应整齐、对称，无明显的偏歪、扭曲，无锋棱、毛刺、裂纹等现象。
|  | 160，直，粗针 | 10 | 1.总长度160毫米，直，粗针（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，应经热处理，硬度为40HRC－48HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.应有良好的夹持性能，外形应整齐、对称，无明显的偏歪、扭曲，无锋棱、毛刺、裂纹等现象。
37 | 医用睫毛镊 | 90，圆头 | 10 | 1.总长90毫米，头部为圆形头（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成，应经热处理，硬度为329HV0.2-449HV0.2； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。
38 | 睑板腺囊肿镊 | 圆头，按摩 | 5 | 1.圆头，按摩（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成，应经热处理，硬度为329HV0.2-449HV0.2； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。
39 | 鼻腔吸引管 | (空白) | 50 | 1.总长155毫米，管子直径2毫米，角弯30度，弯高55毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用12Cr18Ni9材料制成； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
40 | ▲施夹钳 | 330*θ5 塑料夹施夹器 | 1 | 1.工作长度330毫米，器械直径5毫米，塑料夹施夹钳（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成，应经热处理，硬度为320HV10～490HV10； 3.与人体接触部分金属表面粗糙度不大于0.8微米，其余部分不大于6.3微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.表面及性能要求 5.1施夹钳外形应平整光滑，无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷； 5.2施夹钳开闭时轻松灵活，无卡塞现象； 5.3各连接部位牢固可靠，焊缝平整光滑，无虚焊、脱焊和堆焊现象； 5.4塑料夹施夹钳，配ML号绿色塑料夹；转动施夹钳转盘，钳头和钳杆能在360度内转动自如。
41 | ▲弯针持针器 | 330*θ5弯头 | 2 | 1.工作长度330毫米，器械直径5毫米，弯头（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成，应经热处理，硬度为320HV10～490HV10； 3.与人体接触部分金属表面粗糙度不大于0.8微米，其余部分不大于6.3微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.表面及性能要求 5.1外形应平整光滑，无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷； 5.2钳头开合顺利，齿型清晰； 5.3钳头左弯、O型钛合金手柄、手柄带锁；头部镶嵌硬质合金。
42 | 扎丝 | (空白) | 20 | 1.直径1.2毫米，每卷30克（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用00Cr18Ni14Mo3材料制成，应经热处理，硬度为377HV0.2－478HV0.2； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品表面不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤。
43 | 夹持器 | 中号，斯式 | 10 | 1.总长300毫米，宽150毫米，中号 ，斯式（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为40HRC-48HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。
44 | 直角拉钩 | 双头 | 4 | 1.总长210毫米。头1宽17毫米，深31毫米/头2宽17毫米，深43毫米，双头（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用12Cr18Ni9材料制成； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。
45 | 组织镊 | 125,1*2钩 | 4 | 1.总长125毫米，1×2钩，直（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为40HRC-48HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。
46 | 不锈钢换药碗 | Φ140 | 2 | 1.直径140毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.采用12Cr18Ni9制造； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹及明显的碰伤和划痕等缺陷。
47 | 不锈钢腰子盘 | 175*105*25，浅型 | 20 | 1.长175毫米，宽105毫米，高25毫米，浅型（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.采用12Cr18Ni9制造； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹及明显的碰伤和划痕等缺陷。
|  | 190*115*25，浅型 | 10 | 1.长190毫米，宽115毫米，高25毫米，浅型（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.采用12Cr18Ni9制造； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹及明显的碰伤和划痕等缺陷。
48 | 拉钩 | 200*20，静脉 | 2 | 1.长200毫米，头宽20毫米，静脉（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
49 | 胸腔镊 | 240*3.5，直，无损伤 | 1 | 1.总长度240毫米，头宽3.5毫米，直，无损伤（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，应经热处理，硬度为377HV0.2－478HV0.2； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.唇头齿吻合良好，外形应整齐、对称，无明显的偏歪、扭曲，无锋棱、毛刺、裂纹等现象。
50 | 艾丽斯钳 | 140，直 | 8 | 1.总长140毫米，直（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为40-48HRC； 3.外表面为有光亮，外表面粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
|  | 160，直 | 4 | 1.总长160毫米，直（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为40-48HRC； 3.外表面为有光亮，外表面粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
51 | 鼻窦内窥镜 | 中4*170 0° | 1 | 1.设计光学工作距d0≥28mm 2.设计工作视场形状,评价视场面. 3.视场角／(°)85-65.4.视向角／(°)0-30-45-70. 4.视场中心角分辨力3.5C/(°). 5.有效景深范围3～90mm. 6.在A标准照明体下的显色指数Ra≥85. 6.在D65标准照明体下的显色指数Ra≥85. 7.照明镜体光效ILeR0.411 . 8.综合镜体光效SLeR0.331 . 9.综合边缘光效SLe-Z0.085. 10.有效光度率DM2500. 11.单位相对畸变VU-Z的控制量-20%
|  | 中4*170 30° | 1 | 1.设计光学工作距d0≥28mm 2.设计工作视场形状,评价视场面. 3.视场角／(°)85-65.4.视向角／(°)0-30-45-70. 4.视场中心角分辨力3.5C/(°). 5.有效景深范围3～90mm. 6.在A标准照明体下的显色指数Ra≥85. 6.在D65标准照明体下的显色指数Ra≥85. 7.照明镜体光效ILeR0.411 . 8.综合镜体光效SLeR0.331 . 9.综合边缘光效SLe-Z0.085. 10.有效光度率DM2500. 11.单位相对畸变VU-Z的控制量-20%
52 | 镊子 | （直头，15厘米） | 30 | 1.总长140毫米，直，横齿（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为40-48HRC； 3.外表面为有光亮，外表面粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
|  | （直头，20厘米） | 15 | 1.总长200毫米，直，横齿（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为40-48HRC； 3.外表面为有光亮，外表面粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
53 | 侧漏器 | 13242XL | 1 | 1.适用于各种型号的软硬式内镜侧漏 2.自带不少于2种及以上的快速连接头
54 | 挫夾 | (空白) | 10 | 1.能适用于本院现有设备配套
55 | 耳内窥镜 | 中3*90 0° | 2 | 1.设计光学工作距d0≥28mm 2.设计工作视场形状,评价视场面. 3.视场角／(°)85-65.4.视向角／(°)0-30-45-70. 4.视场中心角分辨力3.5C/(°). 5.有效景深范围3～90mm. 6.在A标准照明体下的显色指数Ra≥85. 6.在D65标准照明体下的显色指数Ra≥85. 7.照明镜体光效ILeR0.411 . 8.综合镜体光效SLeR0.331 . 9.综合边缘光效SLe-Z0.085. 10.有效光度率DM2500. 11.单位相对畸变VU-Z的控制量-20%
|  | 3*90 0° | 1 | 1.设计光学工作距d0≥28mm 2.设计工作视场形状,评价视场面. 3.视场角／(°)85-65.4.视向角／(°)0-30-45-70. 4.视场中心角分辨力3.5C/(°). 5.有效景深范围3～90mm. 6.在A标准照明体下的显色指数Ra≥85. 6.在D65标准照明体下的显色指数Ra≥85. 7.照明镜体光效ILeR0.411 . 8.综合镜体光效SLeR0.331 . 9.综合边缘光效SLe-Z0.085. 10.有效光度率DM2500. 11.单位相对畸变VU-Z的控制量-20%
56 | 耳用叉 | T型通用 | 1 | 1.总长200毫米，T型，滚花手柄，手柄处可推动使头部闭合（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用06Cr19Ni10材料制成； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品的外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。
57 | 封闭式头圈 | 20*7*5cm | 1 | 1．用途：为手术患者提供良好、舒适、稳固的体位支撑，减少手术时间，最大限度分散压力，减少压疮的发生和神经损伤； 2．主要材质：高分子凝胶； 3．能透过 X 线，绝缘不导电，有较好的耐候性，耐候温度﹣29℃至70℃;
58 | 敷料镊 | 14CM | 2 | 1.总长140毫米，直，横齿（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为40-48HRC； 3.外表面为有光亮，外表面粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
59 | 宫内节育器取出钳 | 22CM | 6 | 1.总长220毫米，弯型（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为40HRC-48HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。
60 | 骨膜剥离器 | 53608F4.0/4.0 | 15 | 1.总长200毫米，两端头宽均为4.5毫米，双头，弯（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用32Cr13Mo材料制成，应经热处理，硬度为478HV0.2-620HV0.2； 3.外表面为无光亮，外表面粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
61 | 喉分离钳 | 右弯/上下开口5*0.5*0.7有创 | 1 | 1.总长220毫米，盖板式，侧弯，左开口，取鱼骨用（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为377HV0.2-478HV0.2； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。
62 | 喉内窥镜 | 重8*185 70° | 2 | 1.设计光学工作距d0≥28mm 2.设计工作视场形状,评价视场面. 3.视场角／(°)85-65.4.视向角／(°)0-30-45-70. 4.视场中心角分辨力3.5C/(°). 5.有效景深范围3～90mm. 6.在A标准照明体下的显色指数Ra≥85. 6.在D65标准照明体下的显色指数Ra≥85. 7.照明镜体光效ILeR0.411 . 8.综合镜体光效SLeR0.331 . 9.综合边缘光效SLe-Z0.085. 10.有效光度率DM2500. 11.单位相对畸变VU-Z的控制量-20%
63 | 喉息肉剪 | 上翘20°/前后开口/θ1 | 1 | 1.工作长度250毫米，管式，头部上弯45度（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用40Cr13材料制成，应经热处理，硬度为478HV0.2—664HV0.2； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
64 | 环扎术器械包 | (空白) | 5
65 | 检眼镜 | YZ11D | 1 | 1.照明形式,大光斑,小光斑,无赤光。2.带屈光补偿-30~+20D。 3不同屈光度不少于22种。4适用于检查眼底及病灶情况。
66 | 开口器 | (空白) | 1 | 1.总长130毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为40-48HRC； 3.外表面有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
67 | ▲卵圆钳 | 25cm长 | 1 | 1.总长250毫米，弯型，头部有齿，头宽12毫米（总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为40-48HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.钳头开闭灵活，齿形清晰，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
|  | 26CM | 6 | 1.总长250毫米，弯型，头部无齿，头宽12毫米（总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为40-48HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.钳头开闭灵活，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
68 | 舌钳 | (空白) | 1 | 1.总长170毫米，直（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为40-48HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
69 | 施夹钳 | 330*θ5塑料夹施夹钳 | 1 | 1.工作长度330毫米，器械直径5毫米，塑料夹施夹钳（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成，应经热处理，硬度为320HV10～490HV10； 3.与人体接触部分金属表面粗糙度不大于0.8微米，其余部分不大于6.3微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.表面及性能要求 5.1施夹钳外形应平整光滑，无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷； 5.2施夹钳开闭时轻松灵活，无卡塞现象； 5.3各连接部位牢固可靠，焊缝平整光滑，无虚焊、脱焊和堆焊现象； 5.4塑料夹施夹钳，配ML号绿色塑料夹；转动施夹钳转盘，钳头和钳杆能在360度内转动自如。
70 | 碎宫器 | 15mm | 1 | 1.工作长度330毫米，器械直径10-25毫米，管式刀头（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成，应经热处理，硬度为320HV10～490HV10
|  | 18mm | 1
71 | ▲体位硅胶垫 | 420*250*20 | 5 | 1．用途：为手术患者提供良好、舒适、稳固的体位支撑，减少手术时间，最大限度分散压力，减少压疮的发生和神经损伤； 2．主要材质：高分子凝胶； 3．能透过 X 线，绝缘不导电，有较好的耐候性，耐候温度﹣29℃至70℃;
72 | ▲弯针持针器 | 330*θ5弯头 | 1 | 1.工作长度330毫米，器械直径5毫米，弯头（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成，应经热处理，硬度为320HV10～490HV10； 3.与人体接触部分金属表面粗糙度不大于0.8微米，其余部分不大于6.3微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.表面及性能要求 5.1外形应平整光滑，无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷； 5.2钳头开合顺利，齿型清晰； 5.3钳头左弯、O型钛合金手柄、手柄带锁；头部镶嵌硬质合金。
73 | 显微持针钳 | 直形/3.7*1*1.3 | 1 | 1.工作长度330毫米，器械直径5毫米，弯头（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成，应经热处理，硬度为320HV10～490HV10； 3.与人体接触部分金属表面粗糙度不大于0.8微米，其余部分不大于6.3微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.表面及性能要求 5.1外形应平整光滑，无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷； 5.2钳头开合顺利，齿型清晰； ★5.3钳头左弯、O型钛合金手柄、手柄带锁；头部镶嵌硬质合金。
74 | 显微喉剪 | 上翘 20°/精细 | 1
75 | 眼科剪 | Y00030 | 10 | 1.总长100毫米，直尖（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用DCNb材料制成，应经热处理，硬度为46HRC-56HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
76 | 医用拆线剪刀 | 14CM | 30 | 1.总长140毫米，刃长28毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用30Cr13材料制成，应经热处理，硬度为48HRC-56HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。
77 | 止血钳 | 16CM直 | 2 | 1.总长160毫米，直，全齿，头宽2.5毫米，头厚2毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为40HRC-48HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象，鳃边的锐角应倒钝。
|  | 18CM弯全齿 | 3 | 1.总长180毫米，弯，全齿，头宽2.8毫米，头厚2.2毫米，弯头高度12毫米（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为40HRC-48HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象，鳃边的锐角应倒钝。
78 | 组织剪 | 18CM弯 | 3 | 1.总长180毫米，弯型（总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用30Cr13材料制成，应经热处理，硬度为48-56HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.开闭灵活，剪切性能良好，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
79 | 组织镊 | 14CM | 5 | 1.总长140毫米，1×2钩，直（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的材料采用20Cr13材料制成，应经热处理，硬度为40HRC-48HRC； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.产品外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。